ОКП 42 2100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ПАС–01 Руководство по эксплуатации РЭЛС.423141.013 РЭ

* * * * * * * * *

Адрес предприятия–изготовителя:

г. Новосибирск, Красный проспект, 220,

корп. 2, офис 102

тел. (383) 354–00–54 (многоканальный);

236–13–84;  226–57–91

факс (383) 203–39–63

для переписки:

630110, г. Новосибирск, а / я 230

е–mail: ofis@relsib.com

http://  www.relsib.com

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01  (далее – прибор).

Перед установкой прибора в технологическое оборудование, электротехническое изделие и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с настоящим  РЭ.

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69.

При покупке прибора необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Преобразователь  аналоговых  сигналов ПАС–01 предназначен для преобразования сигналов, поступающих с первичных преобразователей, в цифровой сигнал.

Прибор применяется  в качестве подчиненного устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus.

1.2 Прибор выполняет следующие основные функции:

– измерение физических параметров объекта, контролируемых входными первичными преобразователями;

– цифровая фильтрация измеренных параметров от промышленных импульсных помех;

– коррекция измеренных параметров для устранения погрешностей первичных преобразователей;

– формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичных преобразователей;

– передача  информации о значениях измеренных датчиками величин или значений, полученных после преобразования этих величин в компьютер;

– изменение значений программируемых параметров с помощью программы конфигурирования;

– сохранение заданных программируемых параметров в энергонезависимой памяти при отключении напряжения питания.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжений питания от 9 до  30 В постоянного тока.

Номинальное напряжение питания – 24 В.

2.2 Количество измерительных каналов –1.

2.3 Прибор имеет один универсальный вход  для подключения термопреобразователей и датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения.

2.4 Прибор обеспечивает преобразование сигналов с датчиков, в соответствии  с таблицей 1.

| Наименование датчика и НСХ | Диапазон измерения, °С | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625–2006 |
| ТСМ.50М α=0,00428 °С–1 | –180 …+200 | 0,1 °С |
| ТСМ.100М α=0,00428 °С–1 | –180 …+200 |  |
| ТСП.50П α=0,00391 °С–1 | –200 …+850 |  |
| ТСП.100П α=0,00391 °С–1 | –200 …+850 |  |
| ТСП.Pt100 α=0,00385 °С–1 | –200 …+850 |  |
| ТСП.Pt1000 α=0,00385 °С–1 | –200 …+850 |  |
| Примечание – Допускается применение термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–94 |
| Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 8.585–2001 |
| ТХК (L) | –200 …+800 | 0,1 °С |
| ТХА (К) | –200 …+1300 |  |
| ТПП (S) | –50 …+1700 |  |
| ТПП (R) | –50 …+1700 |  |

Продолжение таблицы 1

| Сигналы тока и напряжения |
| --- |
| 0 … 5 мА | 0 …100 % | 0,1 % |
| 0 …20 мА |  |  |
| 4 …20 мА |  |  |
| –50 … +50 мВ |  |  |
| 0 … 1 В |  |  |

2.5 Погрешность преобразования, не более:

– для термопреобразователей сопротивления – ±0,25 %;

– для преобразователей термоэлектрических – ±0,50 %;

– для сигналов тока и напряжения   – ±0,25 %.

2.6 Период опроса датчика  – от 0,3 до 30,0 с.

2.7 Прибор имеет двухпроводный последовательный интерфейс RS–485.

2.8 Протокол связи, используемый для передачи информации о результатах измерения, – Modbus, класс реализации – BASIC.

2.9 Время преобразования аналогового цифрового преобразователя (АЦП) – не более 0,3 с.

2.10 Цифровая фильтрация измеряемых параметров прибора:

– постоянная времени фильтра – 0…1800;

– полоса фильтра  –  0…999,9.

2.11   Программа–конфигуратор обеспечивает задание следующих параметров преобразования:

– сетевой адрес – 1…247;

– скорость обмена –  9600 бит/с;

– наличие / отсутствие бита четности;

– проверку на четность / нечетность;

– режим интерфейса RTU / ASCI;

– параметры цифровой фильтрации;

– период опроса датчика;

– тип датчика;

– нижнюю границу измеряемого параметра;

– верхнюю границу измеряемого параметра;

– сдвиг нуля и изменение наклона измерительной характеристики.

– текущее измеренное значение входа прибора.

Примечание –  Заводские установки параметров  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 приведены в приложении А.

2.12 Потребляемая мощность – не более  2 ВА.

2.13 Средняя наработка на отказ –  не менее 30000 ч.

2.14 Средний срок службы  –  5 лет.

2.15 Тип корпуса – крепление на DIN–рейку.

2.16 Габаритные размеры прибора – 63х50х25 мм.

Внешний вид прибора приведен на рисунке 1.

2.17  Масса прибора – не более 0,15 кг.

Рисунок 1 – Внешний вид

преобразователя аналоговых

сигналов ПАС–01

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки прибора в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01 | РЭЛС.423141.013 | 1 |
| 2 Программа– конфигуратор | РЭЛС.423141.013 ПО | 1 |
| 3 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 4 Тара транспортная | РЭЛС.321339.007 | см. прим. |
| 5 Руководство по эксплуатации | РЭЛС. 423141.013 РЭ | 1 |
| Примечание – Поставка приборов в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке Заказчика. |

4 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от доступа к опасным частям и проникновению влаги прибор соответствует IP20  по ГОСТ 14254–96.

4.3 При установке прибора на объекте эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и объект эксплуатации от питающей сети.

4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы прибора.

4.5 Техническая эксплуатация и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящее РЭ.

4.6 При эксплуатации и техническом обслуживании прибора необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правил техники  безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5 УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Конструктивно прибор выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе.

Прибор имеет две клеммных винтовых колодки  для подключения:

– питающего напряжения;

– датчиков температуры, датчиков сигналов тока и напряжения;

– интерфейсного кабеля.

5.2  Аппаратная часть прибора содержит:

– схему универсального входа для подключения датчиков температуры и датчиков сигналов тока и напряжения;

– 16 разрядный аналого–цифровой преобразователь;

– схему двухпроводного последовательного интерфейс RS–485;

– индикаторы состояния:

питания прибора – индикатор зеленого цвета;

линии связи – индикатор желтого цвета;

– энергонезависимую память для хранения параметров конфигурации и возможного архива данных;

– джампер для восстановления заводских уставок.

Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

5.3 Принцип действия преобразователя

5.3.1  Полученный сигнал с датчика поступает в прибор и преобразуется в цифровые значения. Кроме того, в процессе обработки сигналов осуществляется их  фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными пользователем параметрами.

5.3.2  При работе с термопреобразователями сопротивления и преобразователями термоэлектрическими вычисление температуры в приборе производится по стандартным НСХ, приведенным соответственно в ГОСТ Р 8.625–2006  и ГОСТ Р 8.585–2001.

Для корректного вычисления параметров, контролируемых на объекте термоэлектрическими преобразователями, в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний преобразователя по температуре свободных концов термопар. Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания прибора при изменении температуры клемм подключения термопар.

5.4 Программа–конфигуратор

# 5.4.1  После  запуска программы–конфигуратора  «Configurator.exe» открывается окно конфигуратора имеющее три закладки, в соответствии  с рисунком 2.

# Рисунок  2

# 5.4.2 Закладка «Соединение» позволяет изменить параметры соединения – выбрать порт для подключения прибора, а также установить связь с прибором.

# Связь можно установить двумя способами: непосредственно вписать сетевой адрес прибора и нажать кнопку «Соединиться» или провести сканирование сети в назначенном интервале адресов. Обнаружив прибор, конфигуратор запрашивает у него название, версию ПО и серийный номер и выводит в окно компьютера.

# 5.4.3 Закладка «Терминал» предназначена для отладочных работ с прибором, см. рисунок 3.

# Рисунок  3

# 5.4.4 Закладка «Параметры» представляет собой таблицу параметров прибора, в соответствии с рисунком 4 . Все значения параметров можно считать из прибора. Для работы с прибором в режиме «on–line» необходимо в главном меню окна выбрать «Сервер – Пуск».

# Рисунок 4

# 5.4.5 Параметры делятся на группы:

# – идентификационные параметры – наименование прибора, версия ПО и серийный номер – не редактируются;

# – сетевые параметры – сетевой адрес, параметры обмена и время обработки запроса – редактируются;

# – рабочие параметры прибора (настройки) – тип датчика, период опроса, ограничение пиков сигнала, постоянная времени фильтра, сдвиг и наклон характеристики, верхняя и нижняя границы – редактируются;

# – значение измеряемого сигнала (аналогового входа) – не редактируется;

# – ошибки и неисправности – не редактируется.

# Для считывания параметра из прибора надо нажать кнопку слева от наименования параметра.

# Происходит однократное считывание параметра из прибора и кнопка переходит в выключенное состояние.

# При нажатии на кнопку «значение аналогового входа» происходит фиксация кнопки и многократное считывание с периодом 1 с вплоть до повторного нажатия на кнопку.

# Для изменения значения параметра необходимо двойным щелчком по значению данного параметра активизировать окно ввода значения, затем выбрать требуемое значение из списка или ввести числовое значение и нажать «Enter».

# Новое значение параметра сохраняется в энергонезависимой памяти прибора.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор на объекте  эксплуатации и закрепить его.

6.2 Монтаж внешних проводников, предназначенных для соединения прибор с питающей сетью и исполнительными устройствами на объекте эксплуатации, производить в соответствии с разделами 4 и 8 и приложением Б.

6.3 Соединение прибора с термопреобразователями сопротивления производить по четырехпроводной схеме, при этом длина соединительного кабеля не должна превышать 100 метров.

Примечание – Допускается соединение термопреобразователей сопротивления с прибором по двухпроводной схеме. При этом длина соединительных проводов должна быть не более 10 метров, а сопротивление каждой жилы – не превышать  0,05 Ом.

6.4 Соединение прибора с термоэлектрическими преобразователями производить или непосредственно (при достаточной длине проводников термопар) или при помощи удлинительных компенсационных проводов, марка которых должна соответствовать типу используемых термопар.

Компенсационные провода следует подключать с соблюдением  полярности непосредственно к входным контактам прибора. Только в этом случае будет обеспечена компенсация влияния температуры свободных концов термопар на показания прибора. Длина линии связи должна быть не более 20 метров.

6.5 Соединение прибора с активными датчиками, выходным сигналом которых является напряжение или ток, производить по двухпроводной схеме. Длина линии связи  должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой жилы – не превышать 50,0 Ом.

6.6 Связь прибора по интерфейсу RS–485 выполнять по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 800 метров.

Подключение осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора. Аналогично выводы В соединяются между собой.

Подключение производить при отключенном питании.

7   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных условиях  не менее  6 часов.

7.2 Прибор рекомендуется эксплуатировать при:

– температуре окружающего  воздуха  от минус 40 до  плюс 50 оС;

– относительной влажности до 90 % при температуре плюс 25 °С.

7.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

Окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессивные газы.

7.4 Техническая эксплуатация (использование) прибора  должна осуществляться в соответствии с требованиями  настоящего РЭ.

7.5 Не допускается конденсация влаги на корпусе прибора, находящегося под напряжением.

7.6 При монтаже и эксплуатации к корпусу прибора не должно прикладываться усилие более 1,0 Н.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И   РЕМОНТ

8.1 Для поддержания работоспособности и исправности прибор регулярно, но не реже 1 раза в 6 месяцев, проводить его техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на:

– обеспечение надёжности крепления прибора   на объекте эксплуатации;

–  надёжность контактов  электрических соединений (подключения внешних проводников);

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на  корпусе прибора.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков на приборе  необходимо произвести их устранение.

8.3 Ремонт прибора выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями).

9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 75 % при температуре 15 °С.

Прибор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными  для данного  вида  транспорта.

9.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной  вентиляцией, при температуре  окружающего  воздуха  от плюс  5  до   плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре  25 °С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

10.2 Прибор  должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.2 Гарантийный  срок  эксплуатации  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

11.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или  заменить преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01 зав. номер ________  упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________    _____________       __________________

(должность)            (личная подпись)           (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01 зав. номер ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным  для эксплуатации.

Начальник   ОТК

М. П.            ___________________          ___________________________

(личная  подпись)                    (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

## Приложение  А

Заводские установки параметров

преобразователя  аналоговых сигналов ПАС–01

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Сетевой адрес | 247 |
| Скорость обмена | 9600 бит/с |
| Режим интерфейса RTU / ASCII | RTU |
| Наличие / отсутствие бита четности | наличие |
| Проверка на четность / нечетность | четность |
| Период опроса датчика | 0,3 с |
| Тип датчика | 4 …20 мА |
| Нижняя граница измеряемого параметра | 0 |
| Верхняя граница измеряемого параметра | 100 |

## Приложение  Б

Схема подключения преобразователя

аналоговых сигналов ПАС–01

Приложение В

Методика юстировки

преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01

1 Юстировка прибора производится при температуре окружающей среды (25±10) °С.

2 Подключение к прибору датчиков температуры или датчиков напряжения и тока в соответствии с рисунком В.1

+ – питание 9…24 В;

|  – питание общий провод;

– –   экран линии;

А – витая пара RS–485;

В – витая пара RS–485;

–   – измеряемый сигнал;

+  –  измеряемый сигнал;

Rt  – клеммы для подключения термометра сопротивления  по четырёхпроводной схеме;

# Н.у. – начальные установки. (Установить джампер и включить питание.  Выключить питание и убрать джампер)

# Рисунок В.1

# 3 Для юстировки прибора необходимо иметь источник питания с диапазоном  напряжений «–50 … +50 мВ».

# 4 В главном меню Конфигуратора выбрать пункт «Юстировка», в соответствии с рисунком 2.

# Откроется окно «Юстировка прибора», в соответствии с рисунком В.2.

# 5 Необходимо осуществить три настройки прибора: температуру холодного спая термопары, сдвиг  и наклон характеристики.

# Рисунок В.2

# 6 Проверка/настройка  температуры холодного спая

6.1 Измерить температуру окружающей среды вблизи прибора (температура холодного спая  преобразователя термоэлектрического, Тхс, °С).

Измерение температуры осуществлять с помощью жидкостного  стеклянного термометра ТЛ–4  с пределами допускаемой погрешности  ( 0,3 0С или другим термометром с точностью не хуже  ( 0,3 0С.

# 6.2 В  окне «Юстировки параметра» нажать кнопку «Прочитать».

# Сравнить полученное от прибора значение с показанием стеклянного термометра ТЛ–4.

# 6.3 Если значения температуры отличаются менее, чем на  ±0,2 0С, нажать ОК или перейти к следующему параметру.

# Если  значения  температуры  отличаются   более,  на ±0,2 0С, ввести значение температуры  Тхс, °С и нажать «Записать».

# 7 Проверка/настройки сдвига характеристики

# 7.1 Установить перемычку между клеммами аналогового  входа «+» и «–», в соответствии с приложением Б.

# 7.2 Считать показания прибора.

# 7.3  Значение напряжения должны быть в пределах (0±0,01) мВ.

# При выходе значения напряжения за пределы ввести «0» и нажать «Записать». Снять перемычку со входов.

# 8 Проверка/настройка наклона характеристики

# 8.1Подать на вход прибора постоянное напряжение  (50,0±0,1) мВ с образцового источника напряжения.

# 8.2 Считать показания прибора.

# 8.3 Значение напряжения должны быть в пределах (50,0±0,1).

# При выходе значения за пределы ввести «50,0» и нажать «Записать».

# 9 Юстировка датчиков

# 9.1 Для юстировки датчиков необходимо в главном меню выбрать «Юстировка».

# Открывается окно «Юстировка датчиков», в соответствии В.2, в котором необходимо выбрать требуемый тип датчика.

# Рисунок В.2

# Доступны три параметра прибора: температура холодного спая, точка 1 и точка 2.

# Примечания.

# 1 Точка 1 и точка 2 – соответствуют нулевому  и близкому к максимальному значениям входного сигнала.

2 Юстировка датчиков тока осуществляется с резистором 50 Ом, включенном между клеммами «+» и «–» аналогового входа.

9.2 Измерить температуру окружающей среды вблизи прибора (температура холодного спая  преобразователя термоэлектрического, Тхс, °С)

Измерение температуры осуществлять с помощью жидкостного  стеклянного термометра ТЛ–4  с пределами допускаемой погрешности  ( 0,3 0С.

# 9.3 В  окне «Юстировка параметра» нажать кнопку «Прочитать».

# Сравнить полученное от прибора значение с показанием стеклянного термометра ТЛ–4.

# 9.4 Если значения отличаются менее, чем на ±0,2 0С, нажать ОК или перейти к следующему параметру.

# Если значения отличаются  более, на ±0,2 0С, ввести значение температуры  Тхс, °С и нажать «Записать»

# 9.5 При введении в точках 1 и 2 новых значений можно после записи в выбранный датчик применить их ко всей группе однотипных датчиков. Для этого надо нажать на кнопку «Записать для всех».

| Корешок талона на замену преобразователя ПАС–01 зав. № __________ Изъят “___” _________ 200 _ г. Л и н и я о т р е з а | НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» г. Новосибирск, Красный пр., 220, корп. 2, офис 102 тел (383) 354–00–54 (многоканальный); 236–13–84; 226–57–91 факс (383) 203–39– 63 е–mail: ofis@relsib.com; http://www.relsib.com Т А Л О Н на гарантийный ремонт преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 Заводской номер изделия № ___________________ Дата выпуска « _____»______________ 200 _ г. Продан «_____»_______________ 200 _ г. ______________________________________________________________________________________________ (наименование и штамп торгующей организации) Введен в эксплуатацию «____» __________200 _ г. Владелец и его адрес _________________________ ______________________________________________________________________________________________ Характер дефекта (отказа, неисправностей и т. п.):____ _______________________________________________ _______________________________________________ Подпись и печать руководителя организации, эксплуатирующей преобразователь ПАС–01 _______________ _______________________________________________ Примечание – Талон на гарантийный ремонт, в случае отказа преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01, отправить в адрес предприятия–изготовителя для сбора статистической информации об эксплуатации, качестве и надёжности преобразователей аналоговых сигналов ПАС–01. |
| --- | --- |

НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   КОМПАНИЯ

«РЭЛСИБ»

приглашает предприятия (организации, фирмы)

к сотрудничеству   по видам    деятельности:

- разработка новой продукции производственно–технического назначения, в частности: терморегуляторов, измерителей температуры и влажности, термовыключателей, реле температурных, датчиков температуры и влажности, реле температурных, счётчиков  и других контрольно–измерительных и регистрирующих приборов;

- техническое обслуживание и ремонт контрольно–измерительных приборов;

- реализация продукции собственного производства.

Мы   ждем   Ваших   предложений!

тел. (383) 354–00–54 (многоканальный);

236–13–84;  226–57–91

факс (383)  203–39–63

e–mail: ofis@relsib.com

http://   www.relsib.com